Załącznik nr 1 a  do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDU SPECJALNEGO SANITARNEGO – AMBULANSU DROGOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	Ambulans typu furgon – 1 sztuka
Pojazd kompletny (ciężarowy): Marka ………………………….………. Typ ………………………….………. Oznaczenie handlowe  ……………….…………….…….
Rok produkcji min. 2019 (podać): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...     

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:.................................................................................................................................................................................
Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): ………………………………………………………………………………………………………………………………

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………….………. Typ …………………….………. Oznaczenie handlowe  ……………….………….….

Rok produkcji min. 2019 (podać): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...     

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:........................................................................................................................................................................

Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): ………………………………………………………………………………………………………………………………

	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. DMC oferowanego ambulansu (min. 3,7 t) – ambulans drogowy typu C furgon. parametr dodatkowo punktowany (3,7 m - 0 pkt).; (3,71 t – 3,9 t – 5 pkt.); ( 3,91 t i powyżej – 10 pkt.)

	TAK

podać
	

	I. NADWOZIE

	1. Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
	TAK
	

	2. Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji  pacjenta i personelu przez szybę drzwi   tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. Półka po stronie pasażera wyposażona w min. 1 szt. gniazdo USB i 1 szt. gniazdo 12V.
	TAK

podać
	

	3. Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki  i regulowane oparcia oraz przesuw wzdłużny. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji kokpitu i podłogi w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	4. W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). 
	TAK
	

	5. Furgon-lakier w kolorze żółtym.
	TAK
podać
	

	6. Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. 
	TAK
podać
	

	7. Wysokość przedziału medycznego minimum 1,85 m.
	TAK

podać
	

	8. Długość przedziału medycznego min. 3,00m.
parametr dodatkowo punktowany (3,00 m - 0 pkt).; (3,01 m – 3,10 m – 5 pkt.); ( 3,11 m i powyżej – 10 pkt.)
	TAK 
podać
	

	9. Szerokość przedziału medycznego min.1,75m.
	TAK
podać
	

	10.  Drzwi tylne przeszklone   otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach.
	TAK
podać
	

	11.  Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z  otwieraną  szybą.
	TAK
	

	12. Drzwi boczne prawe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia)        
	TAK

podać
	

	13. Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	14. Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
	TAK
	

	15. Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona 
w otwierane okno (Zamawiający dopuszcza wyposażenie przegrody w otwierane drzwi z oknem ,zgodnie z PN EN 1789).
	TAK
	

	16. Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu.
	TAK
	

	17. Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby.
	TAK
	

	18. Drzwi boczne lewe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia)
	TAK

podać
	

	19. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania:
- 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami,

- krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym,

   - noszy podbierakowych,

- deski ortopedycznej dla dorosłych,
- deski ortopedycznej dla dzieci,

- materaca próżniowego,

- szyn Kramera,

- kamizelki unieruchamiającej typu KED,

- min. 2 kasków ochronnych, wraz z dostawą dostarczyć min. 2 kaski,

- torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego,
- pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu,

- pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę,

- wyposażenia technicznego (łom, łopata) – wraz z dostawą dostarczyć wyposażenie techniczne.
	TAK

podać
	

	20. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, nadokienne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
	TAK
	

	21. Stopień wejściowy tylny  zintegrowany ze zderzakiem.
	TAK
	

	22. Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem.
	TAK
	

	23. Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	24. Światła boczne pozycyjne.
	TAK
	

	25. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
	TAK
	

	26. Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	27. Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) – parametr dodatkowo punktowany. Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	28. Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego.
	TAK
	

	29. Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.
	TAK
	

	30. Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l.
	TAK

podać
	

	31. Parametryzowany moduł specjalny pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp. do którego muszą być podłączone urządzenia elektryczne zabudowy specjalnej (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia).
	TAK
podać
	

	32. Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym.
	TAK
	

	33. Kabina kierowcy ma być wyposażona w  panel  sterujący następującymi funkcjami:
- sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),

- sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów,

- sterowanie sygnalizacja uprzywilejowaną,

- sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu,

- sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnego od pracy silnika,

- sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V.
	TAK 
	

	34. Przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczyć komplet dokumentów do rejestracji ambulansu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	TAK
	

	II. SILNIK

	35. Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
	TAK
	

	36. Silnik o pojemności  min. 2200 cm³. parametr dodatkowo punktowany (2200 m - 0 pkt).; (2201 cm³ – 2500 cm³ – 5 pkt.); (2501 cm³ – 2900 cm³  – 10 pkt.) (2901 cm³  i więcej – 15 pkt.)
	TAK

podać
	

	37. Silnik o mocy min. 130 kW. parametr dodatkowo punktowany (130kW - 0 pkt).; (131-134 kW – 5 pkt.); (135 – 139 kW – 10 pkt.) (140 kW  i więcej – 15 pkt.)
	TAK

podać
	

	38. Moment obrotowy min. 380 Nm. parametr dodatkowo punktowany (380 Nm. - 0 pkt).; (381-390 Nm.  – 5 pkt.); (391-399 Nm – 10 pkt.) (400 Nm  i więcej – 15 pkt.)
	TAK

podać
	

	39. Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI.
	TAK
	

	III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

	40. Skrzynia biegów automatyczna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni półautomatycznej i zautomatyzowanej).
	TAK
podać
	

	41. Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.
	TAK
podać
	

	IV. UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

	42. Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.
	TAK
	

	43. Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania -  ABS lub równoważny.
	TAK
	

	44. Elektroniczny korektor siły hamowania.
	TAK
	

	45. Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania.
	TAK
	

	46. Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane.
	TAK
	

	47. System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu.
	TAK
	

	48. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR.
	TAK
	

	49. System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany. Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	50. Asystent wspomagania ruszania pod górę.
	TAK
	

	V. ZAWIESZENIE

	51. Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. 
	TAK
podać
	

	52. Zawieszenie gwarantujące  dobrą  przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz  zapewniające odpowiedni komfort transportu  pacjenta.
	TAK
	

	VI. UKŁAD KIEROWNICZY

	53. Ze wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.
	TAK
	

	VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

	54. Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) - parametr dodatkowo punktowany. Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	55. Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.
	TAK
podać
	

	56. Mechaniczna wentylacja  nawiewno  – wywiewna.
	TAK
	

	57. Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,  o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model).
	TAK
podać
	

	58. Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW.
	TAK
podać
	

	59. Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 500 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę.
	TAK

podać
	

	60. Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla  kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – przy dostawie dostarczyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu)
	TAK

podać
	

	61. Dodatkowy fabryczny wodny dogrzewacz niezależny od pracy silnika o mocy min. 5 kW umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego oraz silnika.
	TAK

podać
	

	VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	62. Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności  min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
	TAK
podać
	

	63. Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów -  minimum 180 A. parametr dodatkowo punktowany 180 Ah - 0 pkt.; 181 Ah i więcej- 5 pkt.;
	TAK
podać
	

	64. Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich.
	TAK
	

	65. Instalacja elektryczna 230V:
a) zasilanie zewnętrzne 230V,

b) min. 2  zerowane gniazda w przedziale medycznym,  

c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym,

d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe,

e) przewód zasilający minimum 10 m.
	TAK
podać
	

	66. Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V.
	TAK
	

	67. Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V.
	TAK
	

	68. Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:
- min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A),  do podłączenia urządzeń medycznych,

- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki.
	TAK

podać
	

	69. Atestowana przetwornica Atestowana przetwornica (przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000 W (czysta sinusoida). 

70. W przedziale medycznym minimum 1 gniazdo 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia).
	
	

	IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

	71. Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu    pojazdu   wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany -  zmiana  modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
	TAK
	

	72. Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu    pojazdu   wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego,  dodatkowe światła robocze LED do oświetlania przedpola za ambulansem.
	TAK
	

	73. Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
	TAK
	

	74. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni.
	TAK
	

	75. Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy  LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych, 
	TAK
	

	76. Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę.
	TAK
	

	77. Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.:
a) 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r. wykonane z folii:

  - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli,

  - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu,

  - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej o szer. min. 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym mowa w pkt. „a”),

b) nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej  z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;

c) po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm,

d) na drzwiach bocznych ambulansów nazwa dysponenta ambulansu (do uzgodnienia).
	TAK
	

	X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	78. Oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A2 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:
a) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),
b) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.),
c) halogen zamontowany nad blatem roboczym.
	TAK
podać
	

	XI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE

	79. Przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) powinien pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789+A2 lub równoważnej dla ambulansu typu C.
	TAK
	

	80. Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania  będący elementem dokumentacji do raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g):
- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, min. trzy szuflady, w jednej z szuflad miejsce i system mocowania drukarki systemu SWD PRM z zasilaniem 12V/230V oraz złączem USB, w dwóch szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. (Zamawiający dopuszcza mocowanie drukarki w przedziale medycznym, na specjalnej półce przy ścianie grodziowej pod warunkiem wykazania zgodności z PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9),

- dodatkowa szuflada  na narkotyki zamykana na klucz,
- miejsce na pojemnik na zużyte igły,

- wysuwany kosz na odpady, 
- termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, 
- miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, 
- jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców,

-  przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.
	TAK
podać
	

	81. Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania  będący elementem dokumentacji do raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g):
a/ minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,  

b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko,
c/ butla tlenowa o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at.,
d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,

e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.
	TAK
podać
	

	82. W tylnej części prawej ściany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie  z zawartości plecaka po jego otwarciu.
	TAK
	

	83. Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania  będący elementem dokumentacji do raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g):
a) minimum trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,
b) po szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), 

c) system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji,
d) szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne,

e) nad szafką duży plaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków,  procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie,
	TAK
podać
	

	84. W przedziale medycznym system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg zgodny z PN EN 1789.
	TAK
	

	85. Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie.
	TAK
podać
	

	86. Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
	TAK
	

	87. Centralna instalacja tlenowa:
a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), 

b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu  przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, 

c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt.  reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu  do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
	TAK
podać
	

	88. Centralna instalacja próżniowa:
a) z jednym gniazdem poboru,

b) z regulatorem siły ssania,

c) słojem na wydzielinę 1l,

d) przewodem do odsysania o długości min. 1,5m zakończonym łącznikiem do cewników.


	TAK/NIE

podać
	

	89. Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym,  posiadająca przesuw boczny, przechył sterowany elektrycznie o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga  (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model).
	TAK

podać
	

	90. System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu   -  parametr dodatkowo punktowany. Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	91. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
	TAK
	

	92. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.
	TAK
	

	93. Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu.
	TAK
	

	94. Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu.
	TAK
	

	95. Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach:
- zakres częstotliwości 168-170 Mhz,

- impedancja wejścia 50 Ohm,

- współczynnik fali stojącej 1,6,

- charakterystyka  promieniowania dookólna.
	TAK
	

	96. Instalacja do montażu systemu SWD PRM wraz z uchwytem do mocowania tabletu oraz drukarki (szczegóły do ustalenia z Zamawiającym).
Wyżej wymieniona instalacja powinna posiadać:

a) trwale zamontowany uchwyt/miejsce do instalacji drukarki mobilnej systemu SWD PRM (informacje dotycząca drukarki mobilnej udzielane przez Zamawiającego), miejsce musi być wyposażone:

- w gniazdo zasilania (złącze zapalniczki samochodowej),

- kabel sygnałowy USB umożliwiający podłączenie drukarki mobilnej do stacji dokującej.

- zasilacz drukarki mobilnej systemu SWD PRM (informacje dotyczące drukarki mobilnej udzielane przez Zamawiającego),

- dwuzakresową antenę GPS/GSM zamontowana na dachu pojazdu podłączoną do stacji dokującej:

- długość anteny od 15 do 35 cm,

- przewód pozwalający na podłączenie do stacji dokującej,

- wtyki SMA męskie kątowe,

- średni zysk od +5 dB do +9 dB.
	TAK

podać
	

	1. 104.Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji  pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:

2. - państwie członkowskim wydającym homologację

3. - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji

4. - czterocyfrowym numerze porządkowym

5. - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.

6. oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.
	
	

	XII. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU

	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
	TAK
	

	Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.
	TAK
	

	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie.
	TAK
	

	Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy.
	TAK
	

	Komplet dywaników  gumowych w  kabinie kierowcy.
	TAK
	

	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”.
	TAK
	

	Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	

	Ambulans wyposażony w ogumienie letnie.
	TAK
	

	Fabryczne czujniki ciśnienia w oponach.
	TAK
	

	XIII. WARUNKI SERIWSU I GWARANCJI

	Gwarancja mechaniczna na ambulanse – min. 24 miesiące (bez limitu km).
	TAK

podać
	

	Gwarancja na powłoki  lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące.
	TAK

podać
	

	Gwarancja na perforację – min. 120  miesięcy.
	TAK

podać
	

	Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące.
	TAK

podać
	


	Nosze główne – 1 sztuka        

Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………….

	I.
	NOSZE GŁÓWNE Z TRANSPORTEREM

	warunek graniczny:

wpisać

TAK /NIE
	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla noszy głównych i transportera 

	
	NOSZE GŁÓWNE:

1) podać markę i model oraz dołączyć folder wraz z opisem,
2) przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym 
	
	

	
	3) nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
	
	

	
	4) regulacja kąta oparcia do min. 75 stopni
	
	

	
	5)z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
	
	

	
	6) nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;
	
	

	
	7) wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy
	
	

	
	8) z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy
	
	

	
	9)nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
	
	

	
	10) z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieabsorbującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;
	
	

	
	11) system unieruchamiania dziecka na noszach
	
	

	
	12) Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)
	
	

	
	13) Waga oferowanych noszy (podać wagę noszy w kg);
	
	

	II.
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH

1) Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem
	
	

	
	2) z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
	
	

	
	3) z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
	
	

	
	4) regulacja wysokości w min sześciu poziomach
	
	

	
	5) z system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę
	
	

	
	6) możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);
	
	

	
	7) wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 200 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360O , hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu)
	
	

	
	8) transporter ma umożliwiać prowadzenia bokiem (rozwiązanie konstrukcyjne opisuje wykonawca)
	
	

	
	9) obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);
	
	

	
	10) waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg);
	
	

	
	11) transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;
	
	

	
	12) system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami polskich normy PN-EN 1789 
	
	

	
	13) deklaracja zgodności CE z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 transportera noszy głównych
	
	

	
	14) deklaracja zgodności z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 na oferowany system transportowy (nosze i transporter) oraz protokół/raport z badań wytrzymałościowych systemu mocowania wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną – dostarczyć przy dostawie.
	
	


	III.
	Dwunasto-odprowadzeniowy defibrylator z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi, funkcją pomiaru stężenia: 
SpO2, (podać producenta i model)
	warunek graniczny:

wpisać

TAK /NIE
	

	
	1. Urządzenie fabrycznie nowe: rok produkcji 2019.
	
	

	
	2. Aparat przenośny
	
	

	
	3. Akumulatory litowo -jonowe, bez efektu pamięci
	
	

	
	4. Ładowarka do akumulatorów min. dwustanowiskowa, zasilana prądem 12-28 V i 230V: wbudowana w defibrylator lub zewnętrzny moduł
	
	

	1. 
	5. Czas pracy na jednym akumulatorze: min. 160 minut lub 180 wyładowań energią 200J
	
	

	2. 
	6. Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg
	
	

	3. 
	7. Codzienny auto test bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.
	
	

	4. 
	8. Odporność na kurz i wodę: min.: IP 34
	
	

	5. 
	9. Kolorowy ekran LCD o przekątnej min.: 6,5 cala
	
	

	6. 
	10. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
	
	

	7. 
	11. Defibrylacja manualna i w trybie AED
	
	

	8. 
	12. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J.
	
	

	9. 
	13. Dostępne poziomy energii zewnętrznej: min. 19
	
	

	10. 
	14. Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane transparentne w RTG, na wyposażeniu łyżki dziecięce.
	
	

	11. 
	15. Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. 
	
	

	12. 
	16. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie
	
	

	13. 
	17. Częstotliwość stymulacji min.: od 40 do 140 impulsów na minutę
	
	

	14. 
	18. Regulacja prądu stymulacji w zakresie min.: od 0 do 140 m A
	
	

	15. 
	19. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG
	
	

	16. 
	20. Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta.
	
	

	17. 
	21. Alarmy częstości akcji serca
	
	

	18. 
	22. Zakres pomiaru akcji serca min.: od 20 do 300 uderzeń/minutę
	
	

	19. 
	23. Zakres wzmocnienia EKG min.: od 0,5 do 3,0 m V
	
	

	20. 
	24. Prezentacja zapisu EKG: min.: 3 kanały na ekranie
	
	

	21. 
	25. Wydruk EKG na papierze o szerokości min.: 65 mm
	
	

	22. 
	26. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych (imię i nazwisko, wiek, badane pametry życiowe)
	
	

	23. 
	27. Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia SpO2 we krwi w zakresie min.: od 50 do 100%
	
	

	24. 
	28. Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
	
	

	25. 
	29. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EtCO2 
	
	

	26. 
	30. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury
	
	

	27. 
	33. Wspomaganie resuscytacji:

a/ Metronom RKO pracujący w czterech trybach: dorosły niezaintubowany, dorosły zaintubowany, dziecko zaintubowane, dziecko niezaintubowane

 LUB

b/ Wskaźnik prezentujący głębokość i częstotliwość uciśnięć na ekranie defibrylatora wraz z podpowiedziami.
	
	

	28. 
	34. Wyposażenie dodatkowe defibrylatora:

- łyżki twarde do defibrylacji zintegrowane lub z nakładkami pediatrycznymi: 1 komplet,

- torba transportowa z paskiem na ramię: 1 sztuka,

- certyfikowane mocowanie do zawieszenia defibrylatora w ambulansie: 1 sztuka

- wężyk do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi: 1 sztuka,

- mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych: 1 sztuka

- czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych: 1 sztuka,
	
	

	29. 
	35. Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG 
	
	

	
	36. Przeglądy w/w sprzętu medycznego, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia (minimum jeden przegląd po pierwszym roku użytkowania).

Autoryzowany serwis na terenie Polski (Wykonawca bezwzględnie poda nazwę i siedzibę serwisu autoryzowanego oferowanego sprzętu medycznego). Dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy.
	
	


Bilans masowy oferowanego ambulansu typu furgon (kolumnę 3 wypełnia wykonawca)

	1
	2
	3

	L.p.
	Opis
	jm [kg]

	1
	Masa pojazdu bazowego (podać markę, typ, model)
	………

	2
	Masa osób ……..x75 kg (ilość osób podaje wykonawca zgodnie z SIWZ)
Oznacza masę nominalną 75 kg, pomnożoną przez liczbę miejsc siedzących i leżących, łącznie z kierowcą
(zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 1230/2012 dotyczące mas i wymiarów pojazdów silnikowych).

Ilość osób należy pomnożyć przez podaną masę w kg.
	………

	3
	Rezerwa masowa na sprzęt medyczny, zgodnie z PN-EN 1789+A2 , typ C = 260 kg
	260

	4
	Masa paliwa (zbiornik paliwa napełniony w 90 %)
gęstość oleju napędowego wynoszącego od 0,82 do 0,845 kg/dm3 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1680)

Ilość litrów stanowiących 90% całkowitej pojemności oferowanego zbiornika paliwa należy pomnożyć przez podaną wartość 0,82.
	………

	5
	Suma pozycji od 1 do 4
	………

	6
	DMC= …………… kg (zaoferowane przez wykonawcę)
	………

	7
	Masa oferowanej zgodnie z SIWZ zabudowy specjalnej
	………

	8
	Suma pozycji 5 i 7 (Dopuszczalna tolerancja pomiaru ≤ 20 kg.)*
	………


* Wartość podana w kolumnie 3 i wierszu 8 nie może przekraczać DMC zaoferowanych ambulansów ponad przyjętą tolerancję pomiaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych wartości podczas odbioru przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
..........................                                                                                                                ....................................................                                 



          data                                                                                                                                pieczątka i podpis Wykonawcy
