ZP.26.1.21.2024

Załącznik nr 1a do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Bilirubinometr-miernik żółtaczki-1szt

| Lp | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Podać |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe (stacja ładowania w zestawie), zasilanie sieciowe: AC 100-240V, 50/60Hz | Tak, podć |  |
| 5 | Zakres pomiarowy 0,0mg/dl-25,0mg/DL | Tak, podać |  |
| 6 | Dokładność ±1.5 mg/Dl, | Tak, podać |  |
| 7 | Jednostki mg/dL lub μmol/L | Tak, podać |  |
| 8 | Czas gotowości 2s | Tak, podać |  |
| 9 | Czas pomiaru +/- 2s | Tak, podać |  |
| 10 | Pamięć 100 ostanich pomiarów | Tak, podać |  |
| 11 | Wyświetlacz/ Ekran kolorowy LCD o wielkości 3” | Tak, podać |  |
| 12 | Wbudowane w stacje okienka kontrolne umożliwiające sprawdzenie poprawność kalibracji | Tak |  |
| 13 | Temperatura pracy 5-40st.C | Tak, podać |  |
| 14 | Temperatura przechowywania -20-55st.C | Tak, podać |  |
| 15 | Źródło światła: lampa ksenonowa | Tak, podać |  |
| 16 | Żywotność źródła światła nie mniej niż: 150.000 błysków | Tak, podać |  |
| 17 | Jednorazowa kalibracja przy dostawie | Tak |  |
| 18 | Gwarancja min.24 miesiące | Tak |  |
| 19 | *Numer certyfikatu lub deklaracji | Tak, podać* |  |

*(jeżeli dotyczy) Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2023, poz.1938) stosowne oświadczenie.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................... ……………...……...….

Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)

uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy